## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 1: QUIZ

- Nelle saracinesche l’otturatore si muove sempre parallelamente alle sedi di tenuta

- vero 	falso 

- In una valvola “ad aria apre” l’aria agisce sul diaframma in modo da allontanare l’otturatore dalla sede

- vero 	falso 

- Una valvola fail-safe con attuatore a motore elettrico, in mancanza di corrente, si porta sempre in posizione di apertura

- vero 	falso 

- Il rotametro fa parte dei sensori di portata a strozzamento

- vero 	falso 

# Sezione 2: QUIZ

- Un rubinetto può essere

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	a globo

b.  	a doppia sede

c.  	a sfera

d.  	a farfalla

- Quale tra i seguenti strumenti di misura di portata non è intrusivo?

a.  o	swirl meter

b.  o	venturimetro

c.  o	a effetto Coriolis

d.  o	magnetico

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	Proprietà generali dei sensori

Fornisci una panoramica, organizzata a tuo giudizio, presentando e discutendo le proprietà generali dei sensori.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !

## 3.2.	La termocoppia per USO INDUSTRIALE

- Disegnare uno schizzo costruttivo.

- Evidenziare la posizione del giunto caldo, dei conduttori e della morsettiera

- Riportare la legge delle temperature intermedie e discuterla

## 3.3. I sensori di pressione a quadrante

- quali tipi di sensori possono prevedere un visore “a quadrante”?

- riconoscere e commentare le seguenti tipologie di montaggio

## 3.4.	L’interruttore di livello capacitivo

- Qual è il principio di funzionamento?

- Disegnare uno schizzo costruttivo di un serbatoio dotato di 2 interruttori, uno di livello massimo ed un altro di livello minimo.

## 3.5.	Il tubo di Pitot

- Disegnare uno schema di principio

- Ricavare l’equazione della portata

- Discutere in maniera sintetica e schematica caratteristiche, applicazioni, e differenze rispetto ai dispositivi a strozzamento

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !)

## 3.6. P&ID

Dal disegno seguente riconoscere la strumentazione di processo, gli elementi di piping ed i più semplici componenti d’impianto

(NB: E’ consigliabile dare indicazione dei termini e/o parti notevoli direttamente sulla fotocopia)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1.	Le valvole di regolazione

- Fornire la definizione del coefficiente di efflusso Cv

- Derivare l’espressione matematica della legge di efflusso attraverso una generica strozzatura

- Derivare, come conseguenza del caso di cui sopra, la legge di efflusso attraverso la valvola, che incorpori Cv

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !

## 4.2. Problema

Devi dimensionare una valvola per le seguenti condizioni:

fluido: benzina (gasoline)

densità f = 730 kg/m3

portata nominale: V= 1170  l min-1

diametro nominale della linea: DN = 65 mm

pressione assoluta a monte della valvola: P1= 1520 torr

pressione assoluta a valle della valvola: P2= 1.45*105 Pa

tensione di vapore Pv = 10 torr

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcola il coefficiente di efflusso Cv della valvola.

In questa sede é proposta una valvola a farfalla della JUCKER INDUSTRIA tipo 6D.110-JMB con la seguente tabella dei Cv:

|  | Cv gpm psi-1/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Angle, ° |  |  |  |  |  |  |  |
| Valve Size DN, mm | 20° | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90° |
| 50 | 3 | 9 | 21 | 38.5 | 65 | 93 | 105 | 110 |
| 65 | 6.3 | 17 | 40 | 73 | 124 | 178 | 201 | 210 |
| 80 | 10 | 26 | 63 | 115 | 195 | 280 | 316 | 330 |

- Scegliere la valvola con il DN più opportuno.

- Dai dati in tabella, calcola i valori del coeff. di efflusso relativo f corrispondenti agli angoli di apertura q

- Che tipo di caratteristica intrinseca ha la valvola in analisi?

- Suggerisci quale potrebbe essere la rangeability per la valvola scelta.

- Effettuare la verifica di cavitazione della valvola secondo la normativa IEC

Si vogliono prendere in considerazione varie condizioni di lavoro per la benzina, a diverse temperature e quindi a diverse tensioni di vapore Pv, come riportato in tabella:

- Valutare la temperatura massima a cui la valvola subisce l’eventuale passaggio dal flusso normale al flusso semicritico: (P1-P2) > Pc.

Si vuole prendere in considerazione l’uso della stessa valvola per acqua:

- Come cambia il Cv? La valvola selezionata al punto 2 va ancora bene? Perché?