## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	Proprietà generali dei sensori

Fornisci una panoramica, organizzata a tuo giudizio, presentando e discutendo le proprietà generali dei sensori.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !

## 3.2.	La termocoppia

- Descrivi il suo principio di funzionamento

- Nel caso di un sensore a termocopppia per uso industriale, fornisci un elenco, con una breve descrizione, di tutti gli elementi che compongono il sensore, a partire dal punto dove viene effettivamente fatta la misura, fino a quello dove la misura viene utilizzata dall’operatore

## 3.3. Il trasduttore di pressione estensimetrico

- Cosa significa trasduttore?

- Descrivi il principio di funzionamento del trasduttore di pressione estensimetrico

## 3.4.	Il misuratore di livello di tipo capacitivo

- Disegnare uno schizzo costruttivo di un serbatoio equipaggiato con un sensore di questo tipo

## 3.5. P&ID

Dal disegno seguente riconoscere la strumentazione di processo, gli elementi di piping ed i più semplici componenti d’impianto

(NB: E’ consigliabile dare indicazione dei termini e/o parti notevoli direttamente sulla fotocopia)

## 3.6.	I sensori di portata

Fornisci una panoramica, organizzata a tuo giudizio, ma basata sui criteri di classificazione, sui vari dispositivi di misura della portata.

NB: A tal scopo sarà valutata di più una trattazione breve, schematica e che faccia uso di TABELLE.

Un testo lungo e confuso NON SARÀ CONSIDERATO!

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1.	Le valvole di regolazione

- Fornire la definizione della caratteristica installata.

- Derivare l’espressione matematica della caratteristica installata a partire dalla legge di efflusso e dalla caratteristica intrinseca.

## 4.2. Problema

Devi affrontare il dimensionamento e la scelta di una valvola per le seguenti condizioni:

fluido: acqua

portata nominale: m = 18.372  lb/s

diametro nominale della linea: DN = 2 ½ ”

pressione assoluta a monte della valvola: P1= 10 bar

pressione assoluta a valle della valvola: P2= 9 bar

tensione di vapore Pv = 0.02x105 Pa

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcola il coefficiente di efflusso Cv della valvola.

Hai a disposizione la tabella della FISHER per valvola a globo serie EH and EHA Control Valves (v. tabella alla pagina seguente).

- Scegli la valvola con la caratteristica intrinseca ed il DN più opportuno.

- Disegna il diagramma della caratteristica intrinseca per la valvola scelta

- Questa caratteristica presenta qualche differenza rispetto a quella classica della valvola a globo? Fornisci un tuo commento

- Suggerisci quale potrebbe essere la rangeability per la valvola scelta.

- Calcola i punti salienti della caratteristica di efflusso e stabilisci se la valvola opera in regime di flusso normale.

Si vuole prendere in considerazione l’uso della stessa valvola per benzina (b = 730 kg/m3):

- Come cambia il Cv? La valvola selezionata al punto 2 va ancora bene? Perché?

- Nella tabella alla pagina seguente riconosci la terminologia ed i dati per valvola a globo presentati nelle righe e le colonne, spiegandone il significato

(NB: E’ consigliabile dare indicazione dei termini e dati direttamente sulla fotocopia)

FISHER EH and EHA Control Valves

NB: 	l’ultimo numero in ogni casella della 1° colonna “Valve Size, Inches” indica il diametro nominale.

Ad es.: 	2 & 3 x 2 significa che DN = 2”