## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 1. QUIZ

- La flangia è un componente di piping utilizzato a scopo di giunzione

- vero 	falso 

- Il sensore di pressione a cella capacitiva è un trasduttore strain gage

- vero 	falso 

- Il manometro a liquido “ad U” misura solo la pressione differenziale

- vero 	falso 

- Il misuratore di portata ad effetto Coriolis è un trasduttore di portata massica

- vero 	falso 

# Sezione 2. QUIZ

- Con rif. al funzionamento della valvola di regolazione, quale tra le seguenti affermazioni è errata?

a.  	il flusso normale è per pvc>pv

b.  	il flusso semicritico è per pvcpv e p2>pv

c.  	nella vena contratta è pvcp1

d.  	il flusso limite è per pvc<pv e p2pv

- Quale tra le seguenti coppie di metalli per termocoppia è “fasulla”?

a.  o	Chromel - Alumel

b.  o	Ferro - Costantina

c.  o	Platino – Platino/Rodio

d.  o	Tungsteno – Renio

- Il principio di un trasduttore di pressione può essere

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

a.  	piezoelettrico

b.  	radiativo

c.  	induttivo

d.  	resistivo

- Quale tra i seguenti strumenti non è usato per misure di pressione?

a.  	manometro

b.  	vuotometro

c.  	pirometro

d.  	trasduttore capacitivo

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	Proprietà generali dei sensori

Fornisci una panoramica, organizzata a tuo giudizio, presentando e discutendo le proprietà generali dei sensori.

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di una trattazione lunga e confusa !

## 3.2.	I trasduttori di temperatura

Preparare una tabella riepilogativa che per ogni tipo riporti in maniera schematica e breve nelle sue colonne il principio di funzionamento, vantaggi, svantaggi, altre caratteristiche ritenute interessanti.

## 3.3.	Il misuratore di livello a galleggiante

Disegnare uno schizzo costruttivo di un serbatoio equipaggiato con un sensore di questo tipo

## 3.4.	Il tubo di Pitot

- Disegnare uno schema di principio

- Ricavare l’equazione della portata

- Discutere in maniera sintetica e schematica caratteristiche, applicazioni, e differenze rispetto ai dispositivi a strozzamento

(NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !)

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1.	La tecnologia

- Cosa è un rubinetto?

- Disegnare uno schema di massima di un rubinetto di intercettazione

- Disegnare uno schema di massima di un rubinetto di regolazione

## 4.2.	Le valvole di regolazione

- Discutere brevemente tutte le classificazioni conosciute per le valvole

NB: Sarà dato un punteggio maggiore per una trattazione breve, fatta in maniera schematica con una tabella riepilogativa!

## 4.3. Problema

Per un impianto di un’industria alimentare c’è bisogno di una nuova valvola di regolazione per una corrente di processo alle seguenti condizioni:

fluido: olio di ricino

densità: f = 960 kg/m3

pressione P2 a valle della valvola: atmosferica

tensione di vapore: Pv = 0.1 psi

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

e soggetta ai seguenti vincoli:

portata nominale: m  4.5 kg/s

pressione a monte della valvola: P1 > 2 atm

diametro nominale della linea: DN < 100 mm

- Calcolare il coefficiente di efflusso Cv per condizioni di funzionamento della valvola che rispettino i vincoli di cui sopra

È disponibile una valvola Combraco 57 in acciaio, montaggio flangiato, con caratteristica intrinseca sia equipercentuale sia lineare, rangeability r = 20:1, con i dati del costruttore di cui sotto:

| DN mm | Kvn m3 (H2O) /h bar½ |
| --- | --- |
| 8 | 3.0 |
| 15 | 9.2 |
| 20 | 12.1 |
| 40 | 17.0 |
| 60 | 29.3 |
| 80 | 34.6 |
| 100 | 52.8 |
| 120 | 70.3 |
| 150 | 88.4 |

La conversione tra il coefficiente di portata Kv ed il coefficiente di efflusso Cv è la seguente:

Cv = 1.16 Kv [=] gpm (USA) psi-1/2

- Cosa è il diametro nominale della valvola?

- Dimensionare la valvola per il problema in esame, scegliendo quella con il DN più opportuno

- Effettuare la verifica di cavitazione secondo la normativa IEC

- Cosa è la caratteristica installata?

- Scegliere un valore per l’autorità V della valvola che sia congruente con la scelta della caratteristica intrinseca già fatta al prec. punto 3)

- Costruire un grafico che riporti per questo valore dell’autorità V il rapporto di portata V(h)Vn per la valvola scelta

- Per questo valore dell’autorità V, se la valvola è inserita in un circuito in cui P0=1.8 atm, quanto vale Pn?

- Quanto vale Vn?