## Cognome						Nome				n° matr.

# Sezione 1. QUIZ

- La valvola a membrana è denominata così perché ha una membrana ceramica a contatto con il fluido.

vero o	falso o

- Il misuratore di portata ad effetto Coriolis è un trasduttore di portata volumetrica.

vero o	falso o

- L’effetto Seebeck genera una f.e.m. che è una funzione lineare della temperatura.

vero o	falso o

- Un rubinetto è sempre caratterizzato da una funzione ON/OFF.

vero o	falso o

# Sezione 2. QUIZ

- Un rubinetto può essere:

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

- 	a tre vie

- 	a maschio tronco-conico

- 	a doppia sede

- 	a farfalla

- Con rif. al funzionamento della valvola di regolazione, quale tra le seguenti affermazioni è errata?

- o	il flusso normale è per pvc>pv

- o	il flusso semicritico è per pvc£pv e p2>pv

- o	nella vena contratta è pvc³p1

- o	il flusso limite è per pvc<pv e p2£pv

- Questa proprietà dei sensori dipende dal fondo scala.

NB: contrassegnare solo la risposta sbagliata!

- 	accuratezza

- 	precisione

- 	rangeability

- 	campo di misura

- Quale tra i seguenti strumenti di misura di portata non è intrusivo?

- o	swirl meter

- o	venturimetro

- o	a effetto Coriolis

- o	magnetico

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	La termoresistenza

- Riportare in 3 righi il suo principio di funzionamento:

## 3.2.	Il trasduttore di pressione induttivo

    - Riconosci gli elementi costituivi e stabilisci le corrispondenze direttamente sul disegno.

    - Dove si trova il fluido di cui misurare la pressione?

## 3.3.	La misura del livello

- Riporta brevemente e poi discuti le classificazioni possibili

## 3.4.	Le proprietà dei sensori

Riportare nelle 3 righe sottostanti definizione e significato di caratteristica statica

## 3.5.	I misuratori di portata a strozzamento

- Ricavare l’equazione della portata nel caso ideale

- Calcolare la portata di acqua misurata nel caso in cui P1=120 kPa, P2=100 kPa, d1=75 mm, d2=25 mm

- Estendere l’equazione della portata ai casi non ideali

- Estendere l’equazione della portata al caso di densità non costante

NB: Una trattazione breve e ben articolata sarà valutata più di un testo lungo e confuso !

# Sezione 4: LE VALVOLE

## 4.1.	La tecnologia

- Riconosci il tipo di valvola

- Riconosci la funzione della valvola

- Individua gli elementi costituivi e stabilisci le corrispondenze direttamente sul disegno

- Nel disegno la valvola è aperta o chiusa?

- Fornisci brevemente una discussione del suo funzionamento

## 4.2. Problema

Ti è richiesto il dimensionamento di una valvola a globo “a flusso apre” per le seguenti condizioni:

diametro nominale della linea: DN = 50 mm

fluido: acqua, con densità  = 1000 kg/m3

pressione a monte della valvola: P1= 4.5 atm

pressione a valle del circuito in cui la valvola è inserita: P3= 1.6 atm

pressione a valle della valvola P2 calcolabile da  ΔP=(P1 - P2)=45%(P1 - P3)

portata nominale: V= 5 L/s

tensione di vapore: Pv = 0.00394 atm

coefficiente del rapporto della pressione critica per i liquidi: FF = 0.956

- Calcolare il coefficiente di efflusso Cv per le condizioni di cui sopra

E’ disponibile una tabella del costruttore Burket 2013 con una valvola del tipo VA1 con caratteristica intrinseca equipercentuale, una valvola VA2 con caratteristica intrinseca lineare ed una VA3 con caratteristica intrinseca quadratica, tutte con rangeability r = 30.

| DN (mm) | Kvn (m3(H2O) / h bar1/2) |
| --- | --- |
| 10 | 2.7 |
| 15 | 4.0 |
| 20 | 7.1 |
| 25 | 12.0 |
| 32 | 18.0 |
| 40 | 34.0 |
| 50 | 48.0 |
| 65 | 64.0 |

Cvn=1.16 Kvn

- Dimensionare la valvola per il problema in esame, scegliendo quella con il DN e la caratteristica intrinseca più opportuni.

Nel momento in cui questa valvola, con la caratteristica intrinseca scelta al punto precedente, è inserita nel cicuito con ΔP0 = (P1 - P3) = 2.9 atm, ti risultano però incognite sia la caduta di pressione nominale Pn sulla valvola stessa, sia l’autorità V.

Tuttavia, sai che attraverso questa valvola inserita nel circuito transita una portataV.1 = 4.8 L/s quando h1 = 0.55

- Calcola il valore di Pn

- Calcola il valore di V.n

- Quanto vale l’autorità V ?

- Giudicare se tale valore dell’autorità V è congruente oppure no con la scelta precedente della caratteristica intrinseca

- Qual è la corsa relativa h2 che consentirà il transito nella valvola di una portataV.2 = 50 gal/min

- Effettuare la verifica di cavitazione secondo la normativa IEC