## Cognome						Nome			n° matr.

……..

~ ~ ∫∫ ~ ~

# Sezione 3: SENSORI E STRUMENTAZIONE PER MISURE DI PROCESSO

## 3.1.	Misura di temperatura con termocoppia

Una termocoppia di tipo K è impiegata per misurare la temperatura di vapore surriscaldato.

Il giunto freddo del circuito di misura si trova a temperatura nota: Tgf = 289 K.

Il voltmetro collegato al giunto freddo fornisce una misura della forza elettro-motrice: V = 22.23 mV.

- determina la temperatura Tgc del vapore in °C, con l’approssimazione 1 °C

Tgf =289 K =16°C

dalla tabella della termocoppia “Reference table – Type K”

	E(Tgf) = 0.637 mV

E(Tgc) = V + E(Tgf) = (22.23 + 0.637) mV = 22.867 mV

dalla tabella della termocoppia “Reference table – Type K”

	Tgc = 552°C 1 °C